采购人需求

一、加载系统技术参数

1、总体要求

1.1 变温条件下对冻融土进行动、静载试验、对冻土进行变刚度静载试验；

1.2 工作环境：电源：AC380V，可提供用电功率：15KW，环境温度：-40℃~40℃；

1.3 制造商具有《计量器具制造许可证》

2、加载系统结构

2.1 疲劳试验机采用液压式疲劳，油缸上置式结构；

2.2 油缸采用伺服疲劳油缸，活塞杆端连接顶杆深入到温度箱内部，并与顶板控温装置连接，上横梁与试台之间为试验空间，可实现对试样的静态和动态疲劳试验。以负荷传感器、磁致式位移传感器为传感元件，利用微机控制、测量及数据自动处理系统等先进技术配以疲劳试验软件，能自动精确地按设定的曲线进行试验；荷载装置可以连续、稳定加载168小时以上。同时数据采集软件可以连续采集168小时以上，在动荷载条件下具备足够数据储存和处理能力，确保不会因采集软件停机使得试验失败。

2.3 能完成正弦波、梯形波、三角波等波形。

2.4 主要用于一般材料的疲劳试验和各类构件的疲劳试验。各种试验参数由计算机进行处理，测试过程及试验结果由计算机屏幕显示，能数据存储及打印试验报告。

2.5 满足国家标准《GB3075-82金属轴向疲劳试验方法》的相关要求。

3、技术要求

★3.1动态负荷：50kN，最大动静态试验力：±200kN

★3.2频率：0~40Hz

3.3负荷测量范围：0.25~50kN (0.5%~100%F.S)

3.4 位移测量范围：0-500mm

★3.5精度等级：0.5级

★3.6 力值精度：优于示值的±0.5%

★3.7 位移精度：±0.5%

★3.8伺服油缸行程：±175mm

3.9施力点：垂直向下顶杆

3.10可放置的环境箱内空间尺寸：1000× 900× 800（长×宽×高）

3.11工作条件：环境温度：-40℃～+40℃，相对湿度：≤85％

3.12液压站：采用50L/min液压站

3.13功率：7.5kw

4、主要功能

★4.1 动态试验功能：可做疲劳试验;

★4.2 静态试验功能：静态常规试验机静态保载试验

★4.3 变刚度试验功能：事先输入若干个刚度值，在不同的时间段按不同的力值加载保载

4.4 自动存储：试验结束后数据存储；

★4.5 实现波形：正弦波、梯形波、三角波

▲4.6 试样夹持：顶杆伸入温度箱加载

4.7 多重保护：具有软件过载、位置保护功能；

4.8 实时显示：试验过程、试验波形动态显示；

5、配置清单

5.1 主机框架1套（单工位）

5.2 30L/min液压站1台

5.3 伺服阀1只

5.4 伺服油缸1套（装主机框架上）

5.5 位移传感器1只

5.6 液压附件1组

5.7 风冷系统1套

5.8 油箱1个

5.9 阀组1套

5.10 管线1套

5.11 油管1套

5.12 50kN负荷传感器1只

5.13 动态测控系统1套

5.14 试验软件1套（动态）

5.15 试验软件1套（静态）

5.16 电脑1台

二、温控系统技术参数

1、控温箱技术参数

1.1 控温箱有效容积>250L

1.2 控温箱温度范围：-75℃~+60 ℃

★1.3 控温箱温度波动度：±0.05℃

1.4 控温箱温度显示分辨率：0.1 °C

1.5 控温箱程控变温速率>±30 ℃/10 hr

★1.6 控温箱程序控制：正弦、矩形、三角波、线性混合编程，运行数据能够集成到同一套软件中，并能实现数据实时显示、调取，能根据运行数据自动绘制设定温度和运行温度关于时间的曲线图

1.7 控温箱工作室尺寸>600W×600D×700H

1.8 控制器：液晶触摸屏集成控制，可上位机操作、可触摸操作

1.9 控温箱左右测试孔：直径100mm

★1.10 控温箱R485通讯接口，上位机软件，能够实现数据监控、记录、导出(需要提供截图资料)，一套软件能够同时控制并操作三台以上相关设备，PC端控制软件通过界面任意设置运行波幅、平均温度、循环时间周期、循环次数及相位角，通过界面任意设置实时温度数据采集时间频率，最小采集时间间隔为1s

1.11 电源：380V

1.12 安全装置：制冷系统高低压、箱温过热、开门报警、风机过热、断电恢复功能

1.13 辅助装置：射灯2个

1.14 冷却装置通道：D13*4

★1.15 补水装置通道：D8*1（可监测补水量），实现数据采集到一套采集软件中

1.16 冷却方式：风冷

1.17 装机功率<8KW

1.18 内胆材料>304不锈钢1.2mm

1.19 碳钢喷塑>1.2mm

1.20 保温材料：B1级橡塑材料30mm

1.21 制冷制热机组功率>6KW

★1.22 系统需自动化霜，程序延时启动：可通过程序控制改变重启时间，当多台试验箱处于同一电路中，可错峰启动，避免浪涌损伤设备

★1.23 设备需连续运行180天以上，压缩机高低压力控制：系统必须配置高低压传感器和高低压自动复位开关，机组压力高于上限或低于下限时自动跳闸重启，30秒内连续3次跳闸，设备将自动关机并发出报警信息，避免压缩机抱缸，必须配置磁力耦合式换向比例阀，保证10年以上的使用寿命，压缩机恒流排气，可同时进行制冷、热气旁通，确保精确的冷媒输出和低温运行时热气化霜，确保温度波动性为0.1℃（需标示在制冷结构图中位置及比例阀工作原理图）

1.24 配合集成相机和试验机安装和使用

★1.25  提供试样装置的设计二维图及三维图并标示清晰

提醒注意：

★1、以上采购需求不指向任何一种品牌或供应商，★项技术参数为重要技术指标，有1项不满足按投标无效处理。